上饶市中心血站关于血液成分分离管路、MCS+血细胞分离器耗材采购项目价格征询

我司针对上饶市中心血站血液成分分离管路、MCS+血细胞分离器耗材采购项目邀请贵单位参与报价。请贵企业根据项目清单及技术参数（详见附件1）进行报价函回复，回函中提供报价清单，企业名称，联系人，联系电话，近两年内项目业绩（江西省内业绩）两份或以上并加盖企业公章，若参询企业为制造商的须具有医疗器械注册证、医疗器械生产许可证，若参询企业为经销商的须具有医疗器械注册证、医疗器械经营许可证；另附上企业的营业执照扫描件或复印件并加盖公章。参与询价的企业必须入驻江西医保网上服务大厅并提供网页截图。

报价函请于2025年09月02日17:00前发送至jczxyxgs2022@126.com,联系人：万女士18179310021。（如有未尽事宜请及时与我司联系。）

上饶市康宏招标采购代理有限公司

2025年08月28日

附件1

- 采购清单

| 包号 | 采购名称 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血液成分分离管路 | 套 | 870 |
| 2 | MCS+血细胞分离器耗材（单针） | 套 | 700 |
|  | MCS+血细胞分离器耗材（双针） |  | 800 |

- 技术参数

1包：

一般原则

耗材外包装为密封防压包装

血小板采集时间: 单份<45分钟,双份<70分钟

每个循环外周血量，单针耗材<190ml，双针耗材<210ml

采集仪器具备可以自动充气和放气的袖带；

采集单份或双份血小板时，具备采集过程中可进行盐水初始化及盐水补偿的功能，目的为在必要时补充献血者的血容量；

管路灭菌方式:辐照灭菌。避免环氧乙烷毒性

耗材要求：

耗材具备条形码识别功能，可阅读适配国际通用的条形码；

耗材可实现采集单份和双份血小板；

血小板收集保存袋在20-24摄氏度、不间断震荡条件下，可保存血小板至少5天。

具有单、双针两种任选的采集形式，且单针采集时，分离是连续的

16G穿刺针，针头部件可更换(非无菌接管机接驳)；

耗材具有独立的全血留样袋和血小板留样袋；

管路上有细菌过滤器；

具备单独采集血小板和单独采集血浆的功能，还具备可同时采集血小板和血浆的功能；

可进行血小板、外周血造血干细胞采集

血小板终产品质量

采集保存末期的血小板产品质量参数要满足GB 18469-2012《全血及成分血质量要求》，其中：血小板含量：单份血小板：≥2.5×1011个袋；双份血小板：≥5×1011个袋、；

无需采用任何过滤技术，所采集的血小板产品白细胞含量低于1×106/单位

直接获得的终产品可为浓缩血小板，方便后续的PAS液（血小板专用悬浮液）技术保存血小板，为血小板病原体灭活提供平台

售后服务：

因耗材质量问题导致的耗材报废、血液报废需全额赔付。

售后服务承诺：2小时响应时间，如需要现场维修,专业工程师可在48小时内到达现场,72小时内完成修复；

定期对操作人员进行系统的操作、维护、保养及一般故障排除技能的培训；

2包：

- MCS+血细胞分离机耗材产品（单份，规格：996E-00），一套产品须包括：225毫升Latham杯，配备17G侧孔双翼穿刺针，穿刺针与管路采用标准接口，方便更换。独立全血留样袋，一个五天血小板保存袋，一个1000ML新鲜冰冻血浆袋，DPM/SPM细菌过滤器，抗凝剂管道独立细菌过滤器，耗材可选择血小板和血浆组合采集，单针操作。

- MCS+血细胞分离机耗材产品（双份，规格：996E2-00），一套产品须包括：225毫升Latham杯，配备17G侧孔双翼穿刺针，穿刺针与管路采用标准接口，方便更换。独立全血留样袋，两个五天血小板保存袋，一个1000ML新鲜冰冻血浆袋，DPM/SPM细菌过滤器，抗凝剂管道独立细菌过滤器，耗材可选择血小板和血浆组合采集；单针操作；独立盐水补偿管路，每个循环自动补偿盐水，配有独立细菌过滤器。

2、连续采集过程中，体外循环血量≤300mL，采集结束后耗材产品内浓缩红细胞残余量≤30mL。

3、产品在安装过程中，可进行空气排除，确保采集成份血过程中其内无空气。

4、产品配备国际通用的条形码，须能被便携式血液成分分离机（MCS+系列血细胞采集仪，型号为：9000）阅读识别。

5、产品为一次性使用产品、无菌、无热源。

6、产品配备的采血针为17G穿刺针，针尖无斜面、倒勾、毛刺，针管无弯曲。

7、产品用于血小板采集。产品具有独立的全血留样袋和血小板留样袋,全血留样袋上随袋配置取样旁路。

8、产品具有细菌过滤装置或产品本身设计即带有滤菌功能。

9、产品具有外接抗凝剂设计，确保采集过程中，血液不在产品内凝集。

10、产品的血小板保存袋须确保保存末期的血小板产品质量参数要满足GB 18469-2012《全血及成分血质量要求》，其中：血小板含量≥2.5×1011个/袋；成品血小板容量250mL-300mL/袋。

11、袋体厚薄均匀，透气性能好，在22-24摄氏度、不间断震荡条件下可保存血小板五天。 其采集保存的血小板产品质量要满足临床治疗标准，单人份治疗量（≥2.5x1011/袋），双人份治疗量（≥5.0x1011/袋），其中白细胞混入量≤5.0x108/袋，红细胞混入量≤8.0x109/ 袋，要有批检报告。。

12、产品须为便携式血液成分分离机（MCS+系列血细胞采集仪，型号为：9000）原厂配套产品，适用于便携式血液成分分离机（MCS+系列血细胞采集仪，型号为：9000）MCS和UPP程序卡，且具备完善的耗材赔付体系。